Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη «Σάκοι Πλάσματος» (CPV:33141614-7)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και  κατάλληλο  για  εφαρµογή  πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων.

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής για την καλή επικοινωνία και πληροφόρηση του χειριστή.

- Το µηχάνηµα  απαιτείται  να  διαθέτει  λογισµικό  και  κλειστά,  αποστειρωµένα  σετ αναλωσίμων µιας χρήσης, τουλάχιστον για:

- Συλλογή µίας ή περισσοτέρων δόσεων αιµοπεταλίων 5 ημερών ή 7 ημερών με δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογή πλάσματος για αραίωση αιμοπεταλίων καθώς και συλλογή πλάσματος και συλλογή ερυθρών αιμοσφαιρίων ως υποπροϊόντα.

- Συλλογή προγονικών στελεχιαίων κυττάρων (MNC’s). Η συλλογή να γίνεται αυτόματα και η πρόσμιξη αιμοπεταλίων να είναι όσο το δυνατό λιγότερη.

- Θεραπευτική πλασμαφαίρεση (TPE)

- Να έχει την δυνατότητα μονής και διπλής φλεβοκέντησης.

α) Να είναι συνεχούς ροής με δύο (2) βελόνες.

β) Να είναι συνεχούς επεξεργασίας και διακεκομμένης ροής με μία (1) βελόνη.

- Να είναι εύκολο στην προετοιµασία και στη χρήση, αθόρυβο, µε πλήρως αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες.

- Να διαθέτει λογισµικό στην Ελληνική γλώσσα για τη διευκόλυνση του χειριστή στη λειτουργία του μηχανήματος.

- Να εφαρμόζεται η αρχή της φυγοκέντρισης για την επίτευξη του διαχωρισμού των έμμορφων στοιχείων του αίματος.

- Στα συλλεγόμενα αιμοπετάλια και πλάσμα η πρόσμιξη λευκών αιμοσφαιρίων να είναι μικρότερη από 1x106 . Τα αιμοπετάλια να συλλέγονται εντός του ενεργού χώρου του σετ, για εξασφάλιση σταθερότητας εξωσωματικού όγκου καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

- Να λειτουργεί με μικρό εξωσωματικό όγκο η διακύμανση του οποίου να είναι όσο το δυνατό μικρότερη κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

- Να  διαθέτει  σύστηµα  συναγερμού  οπτικό  και  ηχητικό,  για  να  γίνονται  έγκαιρα αντιληπτά προβλήµατα  που  σχετίζονται µε  την  ασφάλεια  του  δότη  και  την  ποιότητα  του παραγώγου.

- Να αφαιρείται αυτόµατα ο αέρας από τους ασκούς συλλογής. Για την πλήρωση του σετ να χρησιμοποιεί φυσιολογικό ορό αναμεμιγμένο με αντιπηκτικό για αποφυγή αντιδράσεων του δότη στο αντιπηκτικό, καθώς και εξασφάλιση χαμηλού εξωσωματικού όγκου αίματος.

- Να  χρησιµοποιεί  αντιπηκτικό ACD-A,  που  θα  παρέχεται µέσω  αντλίας µε  δυνατότητα διαρκούς ελέγχου της ποσότητας, της ροής , της αναλογίας αντιπηκτικού/ολικού αίµατος.

- Να  είναι  δυνατός  ο  αυτόµατος  προγραµµατισµός  βάσει  χαρακτηριστικών  του  δότη (βάρος,  ύψος,  αριθµός  αιµοπεταλίων,  αιµοσφαιρίνη  κλπ)  αλλά  να  είναι  δυνατή  και  η ανθρώπινη παρέµβαση για να επέλθουν τροποποιήσεις κατά την διάρκεια της συνεδρίας (π.χ. καθορισµός και οριοθέτηση αριθµού-στόχου αιµοπεταλίων στο παράγωγο, αριθµού αιµοπεταλίων  στο δότη µετά το πέρας της διαδικασίας κλπ.).

- Να  υπάρχει  δυνατότητα  αυτόµατης  διόρθωσης  της  ταχύτητας  ροής  κατά  τη διάρκεια  της  διαδικασίας,  εάν  αυτό  απαιτείται  λόγω  δυσχέρειας  στην  εκροή  και εισροή  στη  φλέβα  του  δότη (κακή  ανταπόκριση  της  φλέβας  στην προγραµµατισµένη ροή).

- Να υπάρχει δυνατότητα κατά την διάρκεια της διαδικασίας να παρεμβαίνει ο χρήστης στην ταχύτητα της αντλίας ώστε να επιτυγχάνεται  μείωση του χρόνου της διαδικασίας.

- Να παρακολουθούνται στην οθόνη ευχερώς όλα τα στάδια της διαδικασίας και να υπάρχει  δυνατότητα  τροποποίησης  τουλάχιστον του  χρόνου  συλλογής και  του  όγκου  του παραγώγου, αν παραστεί ανάγκη.

- Να  υπάρχει  δυνατότητα  παρέµβασης  για  ρύθµιση  και  τροποποίηση  των  αντλιών (αντιπηκτικού, ολικού αίµατος), προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης ασφάλεια του δότη.

- Να  φαίνεται  διαρκώς  κατά  τη  διάρκεια µιας  συνεδρίας  η  συγκέντρωση  του  επιθυµητού τύπου  κυττάρων (πχ  αιµοπεταλίων  όταν  εκτελείται  αιµοπεταλιαφαίρεση).

- Το σετ αναλώσιµων να είναι:

- Κλειστό, αποστειρωμένο, μιας χρήσης  με ενσωματωμένη βελόνη

- Να  διαθέτει  σύστηµα  άσηπτης  λήψης  δειγµάτων  για  ποιοτικό  έλεγχο

- Να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της βελόνης κατά την διάρκεια της συνεδρίας χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση στείρας συγκόλλησης.

- Να είναι επιδαπέδιου τύπου σε τροχήλατη βάση με φρένα.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη περιχειρίδα.

- Να διαθέτει μπαταρία ασφαλείας ώστε να διατηρεί στη μνήμη τα στοιχεία της συνεδρίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να τα επαναφέρει αυτόματα.

- Να λειτουργεί σε ρεύμα πόλεως 220V/50Hz.

- Να  πληροί  τα  διεθνή standards  ασφαλείας  και  να  διαθέτει  σήµα CE.